| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 规范代号（含年号）名称 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 限制说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 热学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模拟式温度仪表 | 温度 | 动圈式温度指示、指示位式调节仪表检定规程 JJG186-1997 | 配热电阻 | Urel =0.19% |  |  |
|  |  |  |  | 配T型热电偶 (-200~0)℃ | U=0.72℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配T型热电偶 (>0~400)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配K型热电偶 (-200~-100)℃ | U=0.72℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配K型热电偶 (>-100~1372)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配J型热电偶 (-210~-100)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配J型热电偶 (>-100~1200)℃ | U=0.48℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配B型热电偶 (600~800)℃ | U=1.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配B型热电偶 (>800~1820)℃ | U=1.2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配R型热电偶 (-20~0)℃ | U=1.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配R型热电偶 (>0~100)℃ | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配R型热电偶 (>100~1767)℃ | U=1.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 (-20~0)℃ | U=1.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 (>0~200)℃ | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 (>200~1400)℃ | U=1.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 (>1400~1767)℃ | U=1.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配E型热电偶 (-200~600)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配E型热电偶 (>600~1000)℃ | U=0.48℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配N型热电偶 (-200~-100)℃ | U=0.94℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配N型热电偶 (>-100~900)℃ | U=0.82℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配N型热电偶（>900~1300)℃ | U=0.6℃ |  |  |
| 2 | 数字温度指示调节仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG617-1996 | 热电阻式 | Urel= 0.024% |  |  |
|  |  |  |  | 配T型热电偶（-200~0)℃ | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配T型热电偶 （>0~400)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配K型热电偶 （-200~-100)℃ | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配K型热电偶 （>-100~1372)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配J型热电偶 (-210~-100)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配J型热电偶 (>-100~1200)℃ | U=0.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配B型热电偶 （600~800)℃ | U=1.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配B型热电偶 （>800~1820)℃ | U=1.2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配R型热电偶 (-20~0)℃ | U=1.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配R型热电偶 (>0~100)℃ | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配R型热电偶 （>100~1767)℃ | U=1.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 （-20~0)℃ | U=1.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 (>0~200)℃ | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 （>200~1400)℃ | U=1.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 （>1400~1767)℃ | U=1.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配E型热电偶 （-200~600)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配E型热电偶 （>600~1000)℃ | U=0.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配N型热电偶 （-200~-100)℃ | U=0.9℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配N型热电偶 （>-100~900)℃ | U=0.8℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配N型热电偶 （>900~1300)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 输入为（0~15)V或（0~22)mA | Urel=0.030% |  |  |
| 3 | 环境试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF1101-2003 | (-60~200)℃ | U=0.22℃ |  |  |
|  |  |  |  | (>200~300) ℃ | U=0.44℃ |  |  |
|  |  | 湿度 |  | (20~60)%RH | U=1.0%RH |  |  |
|  |  |  |  | (>60~100)%RH | U=1.2%RH |  |  |
| 4 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | 工业过程测量记录仪检定规程 JJG74-2005 | 热电阻式 | Urel= 0.024% |  |  |
|  |  |  |  | 配T型热电偶(-200~0)℃ | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | (>0~400)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配K型热电偶 (-200~-100)℃ | U=0.7℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>-100 ~1372）℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配J型热电偶 (-210~-100)℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | (>-100 ~1200)℃ | U=0.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配B型热电偶 (600~800)℃ | U=1.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>800~1820）℃ | U=1.2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配R型热电偶 (-20~0)℃ | U=1.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | (>0~100)℃ | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>100 ~1767）℃ | U=1.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配S型热电偶 （-20~0）℃ | U=1.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | (>0~200)℃ | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>200 ~1400）℃ | U=1.3℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>1400 ~1767）℃ | U=1.4℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配E型热电偶 （-200~600）℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>600 ~1000）℃ | U=0.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | 配N型热电偶 （-200~-100）℃ | U=0.9℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>-100 ~900）℃ | U=0.8℃ |  |  |
|  |  |  |  | （>900 ~1300）℃ | U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  | 输入: (0~15）V或(0~22)mA | Urel= 0.030% |  |  |
| 5 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130-2011 | (-30~200) ℃ | U=0.04℃ |  |  |
|  |  |  |  | (>200~300) ℃ | U=0.05℃ |  |  |
| 6 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF1171-2007 | (-60~300)℃ | U=0.12℃ |  |  |
| 7 | 机械式温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005 | (5~50)℃ | U=0.3℃ |  |  |
|  |  | 湿度 |  | (30~95)%RH | U=1.4 %RH |  |  |
| 8 | 工作用辐射温度计 | 温度 | 500℃以下工作用辐射温度计检定规程 JJG856-1994 | (50~500)℃ | U=1.0℃ |  |  |
|  |  |  | 工作用辐射温度计检定规程 JJG415-2001 | (500~1100)℃ | U=2.0℃ |  |  |
| 9 | 恒温槽 | 温度 | 恒温槽技术性能测试规范 JJF1030-2010 | 波动度： (-30~400)℃ | U=0.008 ℃ |  |  |
|  |  |  |  | 均匀度： (-30~400)℃ | U=0.008 ℃ |  |  |
| 10 | 湿度传感器 | 湿度 | 湿度传感器校准规范 JJF 1076-2001 | (10~90)%RH | U=1.0 %RH |  |  |
| 11 | 温度指示控制仪 | 温度 | 温度指示控制仪检定规程 JJG874-2007 | (-60~300)℃ | U=0.12℃ |  |  |
| 12 | 工业铂、铜热电阻温度计 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程 JJG229-2010 | 铜电阻 (-50 ~0）℃ | U= (0.034~0.028) ℃ |  |  |
|  |  |  |  | 铜电阻 (＞0 ~150）℃ | U= (0.028~0.037) ℃ |  |  |
|  |  |  |  | 铂电阻 (-80~0）℃ | U= (0.034~0.028) ℃ |  |  |
|  |  |  |  | 铂电阻 (＞0 ~300）℃ | U= (0.028~0.047) ℃ |  |  |
| 13 | 医用热力灭菌设备温度计 | 温度 | 医用热力灭菌设备温度计校准规范 JJF1308-2011 | (-40~150)℃ | U=0.28 ℃ |  |  |
| 14 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG368-2000 工作用廉金属热电偶检定规程JJG351-1996 | （-30~300）℃ | U=0.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | （＞300~400）℃ | U=1.1℃ |  |  |
|  |  |  |  | （＞400~1100）℃ | U=1.2 ℃ |  |  |
| 15 | 热像仪 | 温度 | 热像仪校准规范 JJF1187-2008 | (-15~200)℃ | U=1.1℃ |  |  |
|  |  |  |  | (200~500)℃ | U=1.2℃ |  |  |
| 16 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程 JJG226-2001 | (-80~500)℃ | 分度值为1℃：U=0.4℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 分度值为2℃：U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 分度值为5℃：U=1.5℃ |  |  |
| 17 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程 JJG310-2002 | (-80~600)℃ | 分度值为1℃：U=0.4℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 分度值为2℃：U=0.6℃ |  |  |
|  |  |  |  |  | 分度值为5℃：U=1.5℃ |  |  |
| 18 | 焓差试验室测量控制系统 | 功率 | 交流数字功率表检定规程 JJG780-1992 | 1mW~20kW | Urel= (0.025~0.07)% |  |  |
|  |  | 温度 | 工作用廉金属热电偶检定规程JJG351-1996 | (-30~300)℃ | U=0.5℃ |  |  |
|  |  |  |  | (300~400)℃ | U=1.1℃ |  |  |
|  |  |  |  | (400~1100)℃ | U=1.5℃ |  |  |
|  |  |  | 工业铂、铜热电阻检定规程JJG229-2010 | (-80~300)℃ | U=0.07℃ |  |  |
|  |  | 压力 | 压力变送器检定规程 JJG882-2004 | 20kPa~6MPa | Urel=0.06% |  |  |
|  |  |  |  | -20kPa~20kPa | Urel=0.07% |  |  |
|  |  |  |  | -250Pa~250Pa | Urel=0.07% |  |  |
|  |  | 转速 | 转速表检定规程 JJG105-2000 | (20~33000) r/min | Urel=0.02% |  |  |
| 19 | 温度变送器 | 温度 | 温度变送器校准规范 JJF1183-2007 | (-200~850)℃ | U=0.3℃ | 热电阻输入（不带传感器） |  |
|  |  |  |  | (-200℃~1800)℃ | U=0.5℃ | 热电偶输入（不带传感器） |  |
|  |  |  |  | (-30℃~300)℃ | U=0.3℃ | 带热电阻传感器 |  |
|  |  |  |  | (300~1100)℃ | U=1.0℃ | 带热电偶传感器 |  |
| 20 | 箱式电阻炉 | 温度 | 箱式电阻炉校准规范 JJF1376-2012 | (300~1100）℃ | U=2.2℃ |  |  |
| 二、 | 力学 |  |  |  |  |  |  |
| /////1 | 砝码 | 质量 | JJG 99-2006 砝码检定规程 | F1等级 1mg~500mg | U=(0.004 ~ 0.010)mg | 仅测 质量值 |  |
|  |  |  |  | F1等级 1g~500g | U=(0.02~0.4) mg |  |  |
|  |  |  |  | F2等级 1mg~500mg | U=(0.02~ 0.03)mg |  |  |
|  |  |  |  | F2等级 1g~500g | U=（0.03 ~0.6）mg |  |  |
|  |  |  |  | F2等级 1kg~5kg | U=(2 ~8)mg |  |  |
|  |  |  |  | M1等级1mg~500mg | U=(0.02~ 0.08)mg |  |  |
|  |  |  |  | M1等级1g~500g | U=(0.3 ~3)mg |  |  |
|  |  |  |  | M1等级 1kg~25kg | U=5mg~0.2g |  |  |
| 2 | 机械天平 | 质量 | JJG 98-2006 机械天平检定规程 | (0～20)g e=0.01mg | U=0.03mg |  |  |
|  |  |  |  | (0～200)g e=0.1mg | U=0.08mg |  |  |
|  |  |  |  | (1～5)kg e=1mg~5mg | U=(0.8~1.6) mg |  |  |
|  |  |  |  | (20～200)kg e=（10~ 100）mg | U=(0.15~2.4)g |  |  |
| 3 | 电子天平 | 质量 | JJG 1036-2008 电子天平检定规程 | (0～20)g e=0.01mg | (0～5×104)e: U=(0.004~ 0.007)mg |  |  |
|  |  |  |  |  | (>5×104～2×105)e: U=(0.008～0.010)mg |  |  |
|  |  |  |  |  | >2×105 e: U=(0.012～0.017)mg |  |  |
|  |  |  |  | (0～200)g e=0.1mg | (0～5×104)e: U=0.03mg |  |  |
|  |  |  |  |  | (>5×104～2×105)e: U=0.03mg |  |  |
|  |  |  |  |  | >2×105 e: U=(0.04～0.07)mg |  |  |
|  |  |  |  | (0～500)g e=1mg | (0～5×104)e: U=0.2mg |  |  |
|  |  |  |  |  | (>5×104～2×105)e:U=0.2mg |  |  |
|  |  |  |  |  | >2×105 e: U=(0.2～0.3)mg |  |  |
|  |  |  |  | (0～5000)g e=10mg | (0～5×104)e: U=（1~2）mg |  |  |
|  |  |  |  |  | (>5×104～2×105)e: U=2mg |  |  |
|  |  |  |  |  | >2×105 e: U=2mg |  |  |
|  |  |  |  | (0～8000)g e=0.1g | (0～5×103)e: U=（0.01~ 0.02）g |  |  |
|  |  |  |  |  | (>5×103～2×104)e: U=0.02g |  |  |
|  |  |  |  | (0～30)kg e=1g | (0～5×103)e: U=（0.1~ 0.2）g |  |  |
|  |  |  |  |  | (>5×103～2×104)e: U=0.2g |  |  |
|  |  |  |  |  | >2×104 e: U=0.2g |  |  |
|  |  |  |  | (0～30)kg e=10g | (0～5×103)e: U=1g |  |  |
|  |  |  |  |  | ( >5×103～2×104)e:U=（1~2）g |  |  |
|  |  |  |  |  | >2×104 e: U=2g |  |  |
| 4 | 非自行 指示秤 | 质量 | JJG14-1997 非自行指示秤检定规程 | (0～100)kg e=（5～50)g | (0～500)e: U=（0.5~7）g |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e: U=(0.5～11)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(0.6～11)g |  |  |
|  |  |  |  | (100～1000)kg e=50g～500g | (0～500)e: U=（6~90）g |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e: U=(11～120)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(11～120)g |  |  |
|  |  |  |  | (1～10)t e=500g～5kg | (0～500)e: U=（0.05~ 0.4）kg |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e: U=(0.12～1.4)kg |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(0.12～1.4)kg |  |  |
|  |  |  |  | (10～30)t e=5kg～20kg | (0～500)e: U=（0.2~ 2.0）kg |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e:U=(1.4～8.0)kg |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(1.4～11.2)kg |  |  |
| 5 | 数字 指示秤 | 质量 | JJG539-1997 数字指示秤检定规程 | (0～30)kg e=0.1g～10g | (0～500)e: U=(0.008～3.2)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e: U=(0.016～3.6)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(0.031～4.0)g |  |  |
|  |  |  |  | (30～1000)kg e=10g～500g | (0～500)e: U=(3.2～70)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e: U=(3.6～100)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(4.0～130)g |  |  |
|  |  |  |  | (1～10)t e=500g～5kg | (0～500)e: U=(0.07～2.1)kg |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e: U=(0.106～2.5)kg |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(0.13～2.8)kg |  |  |
|  |  |  |  | (10～60)t e=5kg～20kg | (0～500)e: U=(2.1～2.9)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (500～2000)e: U=(2.5～7.0)g |  |  |
|  |  |  |  |  | (2000～10000)e: U=(2.8～11.2)g |  |  |
| 6 | 重力式自动 装料衡器 | 质量 | JJG 564-2002 重力式自动装料衡器(定量自动衡器)检定规程 | （0.01~200）kg | Urel = (0.02~0.16)% |  |  |
| 7 | 标准玻璃 浮计 | 密度 | JJG 86-2011 标准玻璃浮计检定规程 | (650~1500) kg/m3 | U = 0.20 kg/m3 |  |  |
| 8 | 工作玻璃浮计 | 密度 | JJG 42-2011工作玻璃浮计检定规程 | (650~1500) kg/m3 | U =0.3 kg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | (1500~2000) kg/m3 | U =0.4 kg/m3 |  |  |
| 9 | 常用玻璃 量器 | 容量 | JJG196-2006 常用玻璃量器检定规程 | (0.1~100)ml | U =(0.002 ~0.019)ml |  |  |
|  |  |  |  | (200~500)ml | U=(0.05 ~0.08)ml |  |  |
|  |  |  |  | （1000~ 2000）ml | U =(0.14 ~0.26)ml |  |  |
| 10 | 移液器 | 容量 | JJG646-2006 移液器检定规程 | （1~50）μl | U =(0.018 ~0.176)μl |  |  |
|  |  |  |  | (100~500)μl | U =(0.246 ~0.41)μl |  |  |
|  |  |  |  | （1000~ 10000）μl | U =(0.53 ~2.10)μl |  |  |
| 11 | 液体容积式 流量计 | 流量 | JJG 667-2010 液体容积式流量计检定规程 | (0~34000)l/h | Urel= 0.18% | 仅测标准表法DN(8~80)mm |  |
| 12 | 科里奥利力式质量 流量计 | 流量 | JJG 1038-2008 科里奥利质量流量计检定规程 | (0~34000) kg/h | Urel= 0.08% | 仅测标准表法DN(8~80)mm |  |
| 13 | 涡轮流量计 | 流量 | JJG 1037-2008 涡轮流量计检定规程 | (0~34000)l/h | Urel= 0.18% | 仅测标准表法DN(8~ 80)mm |  |
| 14 | 电磁流量计 | 流量 | JJG 1033-2007 电磁流量计检定规程 | (0~34000)l/h | Urel= 0.10% | 仅测标准表法DN(8~ 80)mm |  |
| 15 | 涡街流量计 | 流量 | JJG 1029-2007 涡街流量计检定规程 | (0~34000)l/h | Urel= 0.18% | 仅测标准表法DN(8~ 80)mm |  |
| 16 | 超声流量计 | 流量 | JJG 1030-2007 超声流量计检定规程 | (0~34000)l/h | Urel= 0.18% | 仅测标准表法DN(8~ 80)mm |  |
| 17 | 精密压力表 | 压力 | JJG49-2013 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 | (-0.1~250) MPa | Urel =0.08%~ 0.13% |  |  |
| 18 | 一般压力表 | 压力 | JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | (-0.1~250) MPa | Urel =0.34% |  |  |
| 19 | 膜盒压力表 | 压力 | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | (-20kPa~ 20kPa) | Urel=0.48% |  |  |
| 20 | 数字压力计 | 压力 | JJG875-2005数字压力计检定规程 | (-0.1~250)MPa | Urel =0.01%~0.07% |  |  |
| 21 | 压力变送器 | 压力 | JJG882-2004 压力变送器检定规程 | （-20kPa~-250MPa） | Urel =0.065%~ 0.09% |  |  |
| 22 | 标准测力仪 | 力值 | JJG144-2007 标准测力仪检定规程 | 10N~10kN | Urel=0.03% |  |  |
| 23 | 工作测力计 | 力值 | JJG455-2000 工作测力仪 | 1.96mN ~2000kN | Urel=0.2% |  |  |
| 24 | 材料试验机 | 力值 | JJG475-2008 电子式万能材料试验机检定规程 JJG139-2014 拉力、压力和万能试验机检定规程 | 10N~2000kN | Urel =0.33% |  |  |
| 25 | 扭矩扳子 检定仪 | 扭矩 | JJG797-2013 扭矩扳子检定仪检定规程 | （0.2~250）Nm | Urel =0.9% |  |  |
| 26 | 扭矩扳子 | 扭矩 | JJG707-2014 扭矩扳子检定规程 | 0.06Nm~6Nm | Urel=2% |  |  |
|  |  |  |  | 2Nm~ 3000Nm | Urel=0.9% |  |  |
| 27 | 金属布氏 硬度计 | 硬度 | JJG150-2005 金属布氏硬度计检定规程 | HBW≤125 | Urel=1.9% |  |  |
|  |  |  |  | 125<HBW≤225 | Urel=1.4% |  |  |
|  |  |  |  | HBW>225 | Urel=1.2% |  |  |
| 28 | 金属洛氏 硬度计 | 硬度 | JJG112-2013 金属洛氏硬度计（A、B、C、D、E、F、G、H、R、N、T标尺)检定规程 | (20~95) HRA HRB HRC | U=(0.6~0.8) HR |  |  |
|  |  | 力值 |  | (9.8~1571)N | Urel=0.3% |  |  |
|  |  | 测深 |  | （0~2）HR | U=0.3HR |  |  |
|  |  | 压头 |  | （0~150）° （0~1）mm | U=0.03° U=0.006mm |  |  |
| 29 | 表面洛氏 硬度计 | 硬度 | JJG112-2013 金属洛氏硬度计（A、B、C、D、E、F、G、H、R、N、T标尺)检定规程 | （32~91） HRN | U=(0.7~0.9) HRN |  |  |
|  |  |  |  | （34~93） HRT | U=(1.2~1.7) HRTw |  |  |
|  |  | 力值 |  | (9.8~1571)N | Urel=0.3% |  |  |
|  |  | 测深 |  | （0~4）HR | U=0.6HR |  |  |
|  |  | 压头 |  | （0~150）° （0~1）mm | U=0.03° U=0.006mm |  |  |
| 30 | 里氏硬度计 | 硬度 | JJG747-1999 里氏硬度计检定规程 | （330~890）HLD | U=8HLD |  |  |
| 31 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | JJG151-2006金属维氏硬度计检定规程 | HV5~HV100225HV | Urel =2.7% |  |  |
|  |  |  |  | HV5~HV100 >225HV | Urel =2.0% |  |  |
|  |  |  |  | HV0.2~ <HV5 225HV | Urel =5.3% |  |  |
|  |  |  |  | HV0.2~<HV5 >225HV | Urel =4.0% |  |  |
|  |  |  |  | HV0.05 ~<HV0.2 225HV | Urel =5.1% |  |  |
|  |  |  |  | HV0.05 ~<HV0.2 >225HV | Urel =6.0% |  |  |
| 32 | A型邵氏硬度计 | 硬度 | JJG304-2003 A型邵氏硬度计检定规程 | (0~100) HA | U=0.2HA |  |  |
| 33 | 压电加速度计 | 加速度 | JJG 233-2008 压电加速度计检定规程 | (10~100)m/s2 20Hz~2kHz | Urel=1% (20Hz≤f≤1kHz) , Urel=2% (1kHz＜f≤2kHz) |  |  |
| 34 | 液压式振动试验台 | 频率 | JJG 638-1990 液压式振动试验台 | 频率: (10~200)Hz | U =0.6Hz |  |  |
|  |  | 位移幅值 |  | 位移幅值: (1~50)mm | Urel =3% |  |  |
|  |  | 加速度 |  | 加速度: (0.5~1000) m/s2 | Urel =3% |  |  |
| 35 | 电动式振动试验台 | 频率 | JJG 190-1997 电动式振动试验台 | 频率: (10~2000)Hz | U =0.6Hz |  |  |
|  |  | 位移幅值 |  | 位移幅值: (1~50)mm | Urel =3% |  |  |
|  |  | 加速度 |  | 加速度: (0.5~1000) m/s2 | Urel =3% |  |  |
| 36 | 机械式振动试验台 | 频率 | JJG 189-1997 机械式振动试验台 | 频率: (10~200)Hz | U =0.6Hz |  |  |
|  |  | 位移幅值 |  | 位移幅值: (1~50)mm | Urel =3% |  |  |
|  |  | 加速度 |  | 加速度: (0.5~1000) m/s2 | Urel =3% |  |  |
| 37 | 冲击试验机 | 能量 | JJG145-2007 摆锤式冲击试验机检定规程 | (0.25~750)J | Urel=0.8% |  |  |
| 38 | 纸板压缩强度试验仪 | 力值 | JJG(轻工)49-2000 纸板压缩强度试验仪 | (0~6)kN | Urel =0.4% |  |  |
| 39 | 纸箱抗压试验仪 | 力值 | JJG(轻工)115-2000纸箱抗压试验仪 | (0~50)kN | Urel =0.4% |  |  |
| 40 | MIT耐折度仪 | 力值 | JJG(轻工)59-2000 MIT耐折度仪 | 15N | U =0.1N |  |  |
|  |  | 转速 |  | 175r/min | Urel =0.5% |  |  |
| 41 | 纸与纸板耐破度仪 | 压力 | JJG(轻工)61-2000 纸与纸板耐破度仪 | (0.1~6)Mpa | Urel =0.18% |  |  |
| 42 | 纸板戳穿强度测定仪 | 力值 | JJG(轻工)56-2000 纸板戳穿强度测定仪 | (0~500)N | Urel =0.4% |  |  |
| 43 | 摆锤式纸张抗张试验机 | 力值 | JJG(轻工)58.1-2000 摆锤式纸张抗张试验机 | (0~1)kN | Urel =0.4% |  |  |
| 44 | 卧式纸张抗张试验机 | 力值 | JJG(轻工)58.2-2000 卧式纸张抗张试验机 | (0~1)kN | Urel =0.4% |  |  |
| 45 | 纸与纸板厚度测定仪 | 长度 | JJG(轻工)50.1-2000 纸与纸板厚度测定仪 | (0.5~100)mm | U=6.2μm |  |  |
| 46 | 瓦楞纸板厚度测定仪 | 长度 | JJG(轻工)50.2-2000 瓦楞纸板厚度测定仪 | (0.5~100)mm | U=6.2μm |  |  |
| 47 | 压缩机冷量试验台 | 压力 | JJF（机械）071-2009 压缩机制冷量测试装置校准规范 | (0~60)Mpa | Urel=0.68% |  |  |
|  |  | 功率 |  | U:70V~300V I：0.1A~2A (f:45Hz~65Hz PF:0.75~1.00) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | U:1V~1000V I:0.001A~ 20A (f:45Hz~65Hz PF:0.50~1.00) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | U:1V~1000V I:0.001A~ 20A (f:45Hz~ 65Hz PF:0.25~0.50) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  | 电流 |  | (0.001~30)A | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | 0.001A~30A 45Hz~65Hz | Urel =0.1% |  |  |
|  |  | 电压 |  | 10mV~ 1000V | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | 10mV~1000V (45Hz~65Hz) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  | 温度 |  | (-30~300)℃ | U=0.1℃ |  |  |
| 48 | 转速表 | 转速 | JJG105-2000 转速表检定规程 | (20-33000) r/min | Urel=0.02% |  |  |
| 三、 | 声学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声探伤仪 | 衰减 | JJG746-2004 超声探伤仪检定规程 | （0~81）dB (0.39MHz ~15.3MHz) | Urel =1.6% |  |  |
| 四、 | 电磁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电流表 | 直流电流 | JJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | （0.001~30） A | Urel =0.044% |  |  |
|  |  | 交流电流 |  | （0.001~30）A(45Hz~65Hz) | Urel =0.044% |  |  |
| 2 | 电压表 | 直流电压 | JJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | 10mV~1000V | Urel =0.042% |  |  |
|  |  | 交流电压 |  | 10mV~1000V (45Hz~65Hz) | Urel =0.042% |  |  |
| 3 | 功率表 | 直流功率 | JJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 | (0.3~15000)W | Urel =0.065% |  |  |
|  |  | 交流功率 |  | (0.3~15000)W (45Hz~65Hz) | Urel =0.065％ |  |  |
| 4 | 绝缘电阻表 | 电阻 | JJG622-1997 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 | 100Ω~1M Ω | Urel=2.0% |  |  |
|  |  |  |  | 1MΩ~100MΩ | Urel=2.4% |  |  |
|  |  |  |  | 100MΩ~1GΩ | Urel=2.7% |  |  |
|  |  |  |  | 1GΩ~10GΩ | Urel=3.0% |  |  |
| 5 | 高阻计 | 电压 | JJG690-2003 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 | （10~100）V | Urel = 0.04% |  |  |
|  |  |  |  | （100~1000） V | Urel = 0.60% |  |  |
|  |  | 电阻 |  | 1MΩ~10MΩ | Urel = 0.26% |  |  |
|  |  |  |  | 10MΩ~100MΩ | Urel = 0.60% |  |  |
|  |  |  |  | 100MΩ~1GΩ | Urel = 1.2% |  |  |
|  |  |  |  | 1GΩ~10GΩ | Urel = 2.4% |  |  |
|  |  |  |  | 10GΩ~100GΩ | Urel = 5.8% |  |  |
|  |  |  |  | 100GΩ~1TΩ | Urel = 5.9% |  |  |
| 6 | 接地导通电阻测试仪 | 电流 | JJG984-2004 接地导通电阻测试仪检定规程 | (5~25)A (50Hz) | Urel = 0.3% |  |  |
|  |  | 电阻 |  | （20~1000） mΩ | Urel = 0.5% |  |  |
| 7 | 泄漏电流测试仪 | 直流电压 | JJG843-2007 泄漏电流测试仪检定规程 | (10~300)V | Urel =0.0058% |  |  |
|  |  | 交流电压 |  | (10~300)V (50Hz) | Urel =0.058% |  |  |
|  |  | 直流电流 |  | (0.1~199) mA | Urel =0.58% |  |  |
|  |  | 交流电流 |  | (0.1~199) mA (50Hz) | Urel = 1.2% |  |  |
| 8 | 钳形电流表 | 直流电流 | JJF1075-2001 钳形电流表校准规范 | 50mA ~1000A | Urel = 0.6% |  |  |
|  |  | 交流电流 |  | 50mA ~1000A (45Hz~65Hz) | Urel = 0.6% |  |  |
| 9 | 低频电子电压表 | 电压 | JJG782-1992 低频电子电压表检定规程 | 1mV ~100V (10Hz~1MHz) | U=0.01mV~0.6V |  |  |
| 10 | 直流标准电压源 | 直流电压 | JJG445-1986 直流标准电压源检定规程 | 1.0000mV ~200.0000mV | U= 0.0008mV |  |  |
|  |  |  |  | 200.0000mV ~329.9999mV | U= 0.0017mV |  |  |
|  |  |  |  | 0.329999V ~1.000000V | U= 0.000004V |  |  |
|  |  |  |  | 1.000000V ~3.299999V | U= 0.000015V |  |  |
|  |  |  |  | 3.299999V ~20.00000V | U= 0.00007V |  |  |
|  |  |  |  | 20.00000V ~32.99999V | U= 0.00020V |  |  |
|  |  |  |  | 32.99999V ~200.0000V | U= 0.0010V |  |  |
|  |  |  |  | 200.0000V ~329.9999V | U=0.0030V |  |  |
|  |  |  |  | 329.9999V ~500.000V | U=0.004V |  |  |
|  |  |  |  | 500.000V ~1000.000V | U=0.006V |  |  |
| 11 | 交流标准电压源 | 交流电压 | JJG410-1994 精密交流电压校准源检定规程 | 10Hz~40Hz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20mV~200mV | 0.015%Ux +0.004mV |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~2V | 0.013%Ux +0.00002V |  |  |
|  |  |  |  | 2V~20V | 0.013%Ux +0.0002V |  |  |
|  |  |  |  | 20V~200V | 0.013%Ux +0.002V |  |  |
|  |  |  |  | 200V~1000V | 0.013%Ux +0.02V |  |  |
|  |  |  |  | 40Hz~100Hz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20mV~200mV | 0.012%Ux +0.004mV |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~2V | 0.01%Ux +0.00002V |  |  |
|  |  |  |  | 2V~20V | 0.01%Ux + 0.0002V |  |  |
|  |  |  |  | 20V~200V | 0.01%Ux + 0.002V |  |  |
|  |  |  |  | 200V~1000V | 0.01%Ux + 0.02V |  |  |
|  |  |  |  | 100Hz~2kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20mV~200mV | 0.012%Ux + 0.002mV |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~2V | 0.01%Ux + 0.00002V |  |  |
|  |  |  |  | 2V~20V | 0.01%Ux + 0.0002V |  |  |
|  |  |  |  | 20V~200V | 0.01%Ux + 0.002V |  |  |
|  |  |  |  | 200V~1000V | 0.01%Ux+ 0.02V |  |  |
|  |  |  |  | 2kHz~10kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20mV~200mV | 0.014%Ux +0.004mV |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~2V | 0.01%Ux + 0.00002V |  |  |
|  |  |  |  | 2V~20V | 0.01%Ux + 0.0002V |  |  |
|  |  |  |  | 20V~200V | 0.01%Ux + 0.002V |  |  |
|  |  |  |  | 200V~1000V | 0.01%Ux + 0.02V |  |  |
|  |  |  |  | 10kHz~30kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20mV~200mV | 0.014%Ux +0.004mV |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~2V | 0.01%Ux + 0.00002V |  |  |
|  |  |  |  | 2V~20V | 0.01%Ux + 0.0002V |  |  |
|  |  |  |  | 20V~200V | 0.01%Ux + 0.002V |  |  |
|  |  |  |  | 200V~1000V | 0.01%Ux + 0.02V |  |  |
|  |  |  |  | 30kHz~100kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20mV~200mV | 0.075%Ux + 0.02mV |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~2V | 0.055%Ux +0.0002V |  |  |
|  |  |  |  | 2V~20V | 0.055%Ux +0.002V |  |  |
|  |  |  |  | 20V~200V | 0.055%Ux +0.02V |  |  |
|  |  |  |  | 200V~1000V | 0.055%Ux +0.2V |  |  |
|  |  |  |  | 100kHz~300kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~200V | 0.5%Ux |  |  |
|  |  |  |  | 300kHz~1MHz | 300kHz -1MHz |  |  |
|  |  |  |  | 0.2V~200V | 2%Ux |  |  |
| 12 | 直流标准电流源 | 直流电流 | JJG(航天)38-1987 直流标准电流源检定规程 | 0.00000mA ~2.00000mA | U= 0.00003mA |  |  |
|  |  |  |  | 2.00000mA ~3.29999mA | U= 0.00008mA |  |  |
|  |  |  |  | 3.29999mA ~20.0000mA | U= 0.0003mA |  |  |
|  |  |  |  | 20.0000mA ~32.9999mA | U= 0.0022mA |  |  |
|  |  |  |  | 32.9999mA ~200.000mA | U= 0.009mA |  |  |
|  |  |  |  | 200.000mA~329.999mA | U=0.084mA |  |  |
|  |  |  |  | 0.329999A ~0.99999A | U= 0.00009A |  |  |
|  |  |  |  | 0.99999A ~1.49999A | U= 0.00022A |  |  |
|  |  |  |  | 1.49999A ~2.00000A | U= 0.00043A |  |  |
|  |  |  |  | 2.00000A ~2.19999A | U= 0.00143A |  |  |
|  |  |  |  | 2.19999A ~7.0000A | U= 0.0036A |  |  |
|  |  |  |  | 7.0000A ~10.9999A | U= 0.0053A |  |  |
|  |  |  |  | 10.9999A ~20.0000A | U= 0.0092A |  |  |
| 13 | 交流标准电流源 | 交流电流 | JJG(航天)51-1999 交流标准电流源检定规程 | 10Hz~2kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20μA~200μA | 0.026%Ix + 0.02μA |  |  |
|  |  |  |  | 0.2mA~2mA | 0.026%Ix + 0.2μA |  |  |
|  |  |  |  | 2mA~20mA | 0.026%Ix + 0.002mA |  |  |
|  |  |  |  | 20mA~200mA | 0.026%Ix + 0.02mA |  |  |
|  |  |  |  | 0.2A~2A | 0.062%Ix + 0.0002A |  |  |
|  |  |  |  | 2A~20A | 0.082%Ix + 0.002A |  |  |
|  |  |  |  | 2kHz~10kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20μA~200μA | 0.026%Ix + 0.02μA |  |  |
|  |  |  |  | 0.2mA~2mA | 0.026%Ix + 0.2μA |  |  |
|  |  |  |  | 2mA~20mA | 0.026% + 0.002mA |  |  |
|  |  |  |  | 20mA~200mA | 0.026%Ix + 0.02mA |  |  |
|  |  |  |  | 0.2A~2A | 0.075%Ix + 0.0002A |  |  |
|  |  |  |  | 2A~20A | 0.3%Ix +0.002A |  |  |
|  |  |  |  | 10kHz~30kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | 20μA~200μA | 0.062%Ix +0.01μA |  |  |
|  |  |  |  | 0.2mA~2mA | 0.062%Ix +0.01μA |  |  |
|  |  |  |  | 2mA~20mA | 0.062%Ix+0.01μA |  |  |
|  |  |  |  | 20mA~200mA | 0.062%Ix +0.01μA |  |  |
| 14 | 耐电压测试仪 | 直流电压 | JJG795-2004 耐电压测试仪检定规程 | （0.5~15）kV | Urel = 0.34% |  |  |
|  |  | 交流电压 |  | （0.5~15）kV （50Hz） | Urel = 0.58% |  |  |
|  |  | 直流电流 |  | (0.5~199) mA | Urel = 0.58% |  |  |
|  |  | 交流电流 |  | (0.5~199) mA （50Hz） | Urel = 1.2% |  |  |
|  |  | 时间 |  | (0~60) min | Urel = 1.2% |  |  |
| 15 | 高压静电 电压表 | 电压 | JJG494-2005 高压静电电压表检定规程 | （0-30)kV （DC~400Hz) | Urel = 0.3% |  |  |
| 16 | 静电环测试仪 | 电阻 | JJG690-2003 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程 | 0.1MΩ~10MΩ | Urel = 0.24% |  |  |
|  |  |  |  | 10MΩ~100MΩ | Urel = 1.2% |  |  |
| 17 | 机电式交流电能表 | 交流电能 | JJG307-2006 机电式交流电能表检定规程 | 3×(57.7~380)V 3×(0.1~100)A | Urel =0.2% |  |  |
| 18 | 电子式电能表 | 交流电能 | JJG596-2012 电子式交流电能表检定规程 | 3×(57.7~380)V 3×(0.1~100)A | Urel=0.14% |  |  |
| 19 | 火花仪 | 电压 | JB/T 4278.10-2011 《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法第10部分：火花试验机》 | (1~20)kV (50Hz) | Urel = 1.2% |  |  |
| 20 | 电流互感器 | 电流比差 | JJG 313-2010 测量用电流互感器检定规程 | 2000A/5A | 额定电流5%: U=0.052% 额定电流20%: U=0.026% 额定电流100%与120%： U=0.017% |  |  |
|  |  | 电流相差 |  | 0~999.9’ | 额定电流5% U=1.9' 额定电流20%： U=1.0' 额定电流100%与120%： U=0.7' |  |  |
| 21 | 电压互感器 | 电压比差 | JJG 314-2010测量用电压互感器检定规程 | 10kV/100V | 额定电压20%：U=0.033%额定电压50%：U= 0.025%额定电压80%:100%、120%：U=0.017% |  |  |
|  |  | 电压相差 |  | 0~999.9’ | 额定电压20%： U=1.4’ 额定电压50%： U=1.0’ 额定电压80％、 100%、120%： U=0.7’ |  |  |
| 22 | 谐波分析仪 | 电压 | JJF 1205-2008 谐波和闪烁分析仪校准规范 JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 1V~1000V (基波频率: 45Hz~65Hz) | DC、基波 2次-15次谐波U=0.03% |  |  |
|  |  |  |  |  | 16次-100次谐波 U=0.07% |  |  |
|  |  | 电流 |  | 0.001A~5A (基波频率: 45Hz~65Hz) | DC、基波 2次-15次谐波：U=0.03% |  |  |
|  |  |  |  |  | 16次-100次谐波： U=0.07% |  |  |
|  |  |  |  | 5A~20A (基波频率: 45Hz～65Hz) | DC、基波、 2次-9次谐波： U=0.03% |  |  |
|  |  |  |  |  | 10次-15次谐波： U=0.05% |  |  |
|  |  |  |  |  | 16次-100次谐波： U=0.09% |  |  |
| 23 | 雷击浪涌（含振荡波）试验信号发生器 | 电压 | GB/T17626.5 -2008电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验（6.1.2发生器的校准）GB/T17626.12 -1998电磁兼容 试验和测量技术振荡波抗扰度试验（6.2试验信号发生器特性的校验) GB/T17626.12 -2013电磁兼容 试验和测量技术振铃波抗扰度试验（6.2试验信号发生器特性的校验) | 1V~20kV | Urel =3.3% |  |  |
|  |  | 电流 |  | 1A~20kA | Urel =3.3% |  |  |
|  |  | 时间 |  | 10ns-10ms | Urel =3.0% |  |  |
| 24 | 直流电位差计 | 直流电压 | JJG 123-2004直流电位差计检定规程 | 1µV ~13.11110V | U rel= 0.007% |  |  |
| 25 | 直流电桥 | 电阻 | JJG125-2004 直流电桥检定规程 | 1mΩ~100mΩ | Urel = 0.59% |  |  |
|  |  |  |  | 100mΩ~1Ω | Urel= 0.15% |  |  |
|  |  |  |  | 1Ω~10Ω | Urel= 0.059% |  |  |
|  |  |  |  | 10Ω~100kΩ | Urel = 0.0016% |  |  |
| 26 | 交流电桥 (LCR测量仪) | 电阻 | JJG441-2008 交流电桥检定规程 JJG（电子）05007-1987 F10HP4192A型低频阻抗分析仪试行检定规程 JJG（电子）05014-1988 HP4274A、HP4275A型多频LCR表试行检定规程 | 1mΩ~100kΩ (100Hz ~100kHz) | Urel = 0.12% |  |  |
|  |  | 电容 |  | 1pF~1000pF (100Hz ~100kHz) | Urel = 0.12% |  |  |
|  |  |  |  | 0.001μF~1μF (100Hz ~1kHz) | Urel = 0.06% |  |  |
|  |  | 电容 |  | 0.1μF~1μF (50Hz ~100Hz) | Urel = (0.6~2.3)% |  |  |
|  |  | 电感 |  | 0.0001H 、1H (100Hz ~1kHz) | Urel = 0.23% |  |  |
|  |  |  |  | 0.001H、0.01H、0.1H (100Hz ~1kHz) | Urel = 0.12% |  |  |
| 27 | 交流数字功率表 | 功率 | JJG780 -1992交流数字功率表检定规程 | U：70V-300VI：0.1A-2Af ：45Hz-65HzPF：0.75-1.00 | Urel =0.025% |  |  |
|  |  |  |  | U：1V-1000V I：0.001A-20A f ：45Hz-65Hz PF：0.50-1.00 | Urel =0.05% |  |  |
|  |  |  |  | U：1V-1000V I：0.001A-20A f ：45Hz-65Hz PF：0.25-0.50 | Urel =0.07% |  |  |
| 28 | 在线机械式电能表 | 交流电能 | JJG(沪)49-2007 直接接入式电能表现场检定规程 | U：3× （57.7~380）V | Urel=0.21% |  |  |
|  |  |  |  | I：3× （0.1~100）A |  |  |  |
| 29 | 在线电子式电能表 | 交流电能 | JJG(沪)49-2007 直接接入式电能表现场检定规程 | U：3× （57.7~380）V | Urel=0.14% |  |  |
|  |  |  |  | I：3× （0.1~100）A |  |  |  |
| 30 | 电子负载 | 直流电压 | JJG315-1983直流数字电压表试行检定规程 JJG598-1989 直流数字电流表试行检定规程 JJF 1462-2014直流电子负载校准规范 | 0.1V~1000V | Urel = 0.01% |  |  |
|  |  | 直流电流 |  | （0.1~20）A （20~100）A | Urel = 0.01% Urel =0.15% |  |  |
| 31 | 人体阻抗 模拟网络 | 输入阻抗 | GB/T12113-2003 接触电流和保护导体电流的测试方法（附录L：性能和校准） | 100Ω~20kΩ （10Hz-10kHz） | Urel =0.2% |  |  |
|  |  |  |  | 100Ω~20kΩ （10kHz-1MHz） | Urel =0.4% |  |  |
|  |  | 输入/输出电压比 |  | 1mV~10V （10Hz~100kHz） | Urel =0.2% |  |  |
|  |  |  |  | 1mV~10V （100kHz~1MHz） | Urel =1.1% |  |  |
| 32 | 直流稳压电源 | 电压 | JJG(航天)6-1999直流稳压电源检定规程 | 0.01V~0.1V | Urel=0.03% |  |  |
|  |  |  |  | 0.1V~100V | Urel=0.06% |  |  |
|  |  |  |  | 100V~1000V | Urel=0.02% |  |  |
|  |  | 电流 |  | 0.001A~0.1A | Urel=0.16% |  |  |
|  |  |  |  | 0.1A~20A | Urel=0.13% |  |  |
|  |  | 纹波电压 |  | 0V~10V (10Hz ~100kHz) | Urel=0.15% |  |  |
| 33 | 交流稳压 电源 | 电压 | QJ 3233-2005 交流稳压电源稳态特性校准规范 | （10~500）V （Imax：300A） （45Hz~65Hz） | Urel =0.1% |  |  |
|  |  | 频率 |  | （45~65）Hz | Urel =0.05% |  |  |
|  |  | 失真度 |  | (0~30)% | U=0.1% |  |  |
| 34 | 直流数字功率表 | 直流电压 | JJG315-1983 直流数字电压表试行检定规程 | 1V~1000V | Urel=0.01% |  |  |
|  |  | 直流电流 | JJG598-1989 直流数字电流表试行检定规程 | 10mA~20A | Urel=0.02% |  |  |
|  |  | 直流功率 | JJG780-1992 交流数字功率表检定规程 | 10mW~20kW | Urel=0.03% |  |  |
| 35 | 基准镇流器 | 阻抗 | GB/T 14044-2008 管形荧光灯用镇流器 性能要求 附录C 基准整流器的校准 | （0~10）kΩ | Urel=0.1% |  |  |
|  |  | 功率因数 |  | 0~1 | U=0.0012 |  |  |
| 36 | 静电放电发生器 | 电流 | JJF 1397-2013 静电放电模拟器校准规范 | 电流: 1A~60A | Urel =6% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  | 时间：0.5ns~1ms | Urel =13% |  |  |
|  |  | 电压 |  | 电压: 1V~30kV | Urel =3.3% |  |  |
| 37 | 电快速瞬变脉冲发生器 | 电压 | GB/T17626.4 -2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗干扰度试验（6.1.2发生器的校准） | 电压: 1V~10kV | Urel =4.4% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  | 时间：3ns~20ns | Urel =6.2% |  |  |
|  |  | 持续时间 |  | 时间：20ns~1s | Urel =1.4% |  |  |
| 38 | 工频磁场发生器 | 磁场 | GBT_17626.8-2006电磁兼容_试验和测量技术_工频磁场抗扰度试验（第六节） | (0~0.1)mT | Urel=4.0% |  |  |
|  |  | 电流 |  | (1~1000)A | Urel=1.5% |  |  |
|  |  | 线圈因数 |  | (0.4~3)/m | Urel=4.0% |  |  |
| 39 | 脉冲磁场 发生器（含阻尼振荡磁场） | 磁场 | GBT17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术_脉冲磁场抗扰度试验（第六节） GBT17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术_阻尼振荡磁场抗扰度试验（第六节） | (0~0.1)mT | Urel=3.0% |  |  |
|  |  | 脉冲电流 |  | 1A~20kA | Urel=3.3% |  |  |
|  |  | 时间 |  | 1ns~1s | Urel=3.0% |  |  |
|  |  | 电流 |  | (1~1000)A | Urel=1.5% (k=2) |  |  |
|  |  | 线圈因数 |  | (0.4~3)/m | Urel=4.0% |  |  |
| 40 | 直流数字 电压表 | 直流电压 | JJG315-1983 直流数字电压表试行检定规程 JJF（沪）1-2003 数字式多用表校准规范 | 20mV~200mV | Urel= 0.0012% |  |  |
|  |  |  |  | >0.2V~2V | Urel= 0.0006% |  |  |
|  |  |  |  | >2V~20V | Urel= 0.0004% |  |  |
|  |  |  |  | >20V~200V | Urel= 0.0006% |  |  |
|  |  |  |  | >200V~1000V | Urel= 0.0007% |  |  |
| 41 | 直流数字 电流表 | 直流电流 | JJG598-1989 直流数字电流表试行检定规程 JJF（沪）1-2003 数字式多用表校准规范 | 20μA~200μA | Urel= 0.012% |  |  |
|  |  |  |  | >0.2mA~2mA | Urel= 0.006% |  |  |
|  |  |  |  | >2mA~20mA | Urel= 0.004% |  |  |
|  |  |  |  | >20mA~200mA | Urel= 0.006% |  |  |
|  |  |  |  | >0.2A~2A | Urel= 0.01% |  |  |
|  |  |  |  | >2A~10A | Urel= 0.05% |  |  |
|  |  |  |  | >10A~20A | Urel= 0.12% |  |  |
| 42 | 直流数字式 欧姆表 | 电阻 | JJG724-1991 直流数字式欧姆表检定规程 JJF（沪）1-2003 数字式多用表校准规范 | 1Ω~10Ω | Urel= 0.0024% |  |  |
|  |  |  |  | >10Ω~100Ω | Urel= 0.0012% |  |  |
|  |  |  |  | >0.1kΩ~1kΩ | Urel= 0.001% |  |  |
|  |  |  |  | >1kΩ~10kΩ | Urel= 0.001% |  |  |
|  |  |  |  | >10kΩ~100kΩ | Urel= 0.0012% |  |  |
|  |  |  |  | >0.1MΩ ~1 MΩ | Urel= 0.0022% |  |  |
|  |  |  |  | >1MΩ~10MΩ | Urel= 0.0042% |  |  |
|  |  |  |  | >10MΩ ~100 MΩ | Urel= 0.03% |  |  |
| 43 | 交流数字电压表 | 交流电压 | JJG(航天)34-1999交流数字电压表检定规程JJF（沪）1-2003数字式多用表校准规范 | 20mV~200mV (40Hz~100kHz) | Urel= 0.02% |  |  |
|  |  |  |  | >0.2V~2V (40Hz ~100kHz) | Urel=0.006% |  |  |
|  |  |  |  | >2V~20V (40Hz ~100kHz) | Urel=0.006% |  |  |
|  |  |  |  | >20V~200V (40Hz ~100kHz) | Urel= 0.006% |  |  |
|  |  |  |  | >200V~1000V (40Hz~30kHz) | Urel= 0.01% |  |  |
| 44 | 交流数字 电流表 | 交流电流 | JJG(航天)35-1999 交流数字电流表检定规程 JJF（沪）1-2003 数字式多用表校准规范 | >10mA ~200mA(40Hz ~10kHz) | Urel= 0.02% |  |  |
|  |  |  |  | >0.2A~2A (40Hz~10kHz) | Urel= 0.03% |  |  |
|  |  |  |  | >2A~10A (40Hz~10kHz) | Urel= 0.05% |  |  |
|  |  |  |  | >10A~20A (45Hz~5kHz) | Urel= 0.2% |  |  |
| 45 | 直流电阻箱 | 电阻 | JJG982-2003 直流电阻箱检定规程 JJG 166-1993 直流电阻器检定规程 | 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω | U= 0.00012Ω |  |  |
|  |  |  |  | >2Ω~20Ω | 0.0008%Rx +0.000014Ω |  |  |
|  |  |  |  | >20Ω~200Ω | 0.0008%Rx +0.00005Ω |  |  |
|  |  |  |  | >0.2kΩ ~2kΩ | 0.0008%Rx +0.0000005kΩ |  |  |
|  |  |  |  | >2kΩ ~20kΩ | 0.0008%Rx +0.000005kΩ |  |  |
|  |  |  |  | >20kΩ ~200kΩ | 0.0008%Rx +0.00005kΩ |  |  |
|  |  |  |  | >0.2MΩ ~2MΩ | 0.0008%Rx +0.000001MΩ |  |  |
|  |  |  |  | >2MΩ ~20MΩ | 0.0011%Rx +0.0001MΩ |  |  |
|  |  |  |  | >20MΩ~ 200MΩ | Urel= 1.2% |  |  |
|  |  |  |  | >0.2GΩ ~2GΩ | Urel= 2.3% |  |  |
|  |  |  |  | >2GΩ ~20GΩ | Urel= 5.8% |  |  |
| 46 | 磁粉 探伤机 | 磁化 电流 | JJF 1273-2011 磁粉探伤机校准规范 | （500~10000）A | Urel=2.8% |  |  |
| 47 | 表面电阻测试仪 | 电阻 | JJF1285-2011表面电阻测试仪校准规范 | （0.001~10)MΩ | Urel=0.46% |  |  |
|  |  |  |  | （>10~100)MΩ | Urel=0.7% |  |  |
|  |  |  |  | （>100~1×103)MΩ | Urel=1.2% |  |  |
|  |  |  |  | （>1×103~1×104) MΩ | Urel=2.3% |  |  |
|  |  |  |  | （>1×104~1×105) MΩ | Urel=5.8% |  |  |
|  |  |  |  | 1×106MΩ | Urel=2.3% |  |  |
|  |  | 电压 |  | (10~100)V | Urel=0.1% |  |  |
|  |  |  |  | 250V | Urel=0.12% |  |  |
| 五、 | 无线电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 示波器 | 扫描时间 | JJG262-1996 模拟示波器检定规程 | (500ps~55s) /div | Urel = 0.3% |  |  |
|  |  | 上升时间 |  | ≥150ps | U= 25ps |  |  |
|  |  | 电压 |  | (1mV ~5V)/div | Urel = 0.4% |  |  |
|  |  | 频带宽度 |  | 50kHz~6.0GHz | Urel = 5% |  |  |
| 2 | 示波器校准仪 | 时间 | JJG278-2002 示波器校准仪检定规程 | 2ns~0.5s | Urel= 0.0012% |  |  |
|  |  | 电压 |  | 10mV ~200V | Urel =0.1% |  |  |
| 3 | 失真度测量仪 | 失真度 | JJG251-1997 失真度测量仪检定规程 | 10Hz、100Hz、1kHz、10kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | (>10~100)% | Urel=1.3% |  |  |
|  |  |  |  | (>3~10)% | Urel=0.88% |  |  |
|  |  |  |  | (>1~3)% | Urel=1.3% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.30~1)% | Urel=0.88% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.10~0.30)% | Urel=1.4% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.03~0.10)% | Urel=1.0% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.01~0.03)% | Urel=1.6% |  |  |
|  |  |  |  | (0.003~0.01)% | Urel=1.3% |  |  |
|  |  |  |  | 20kHz、100kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | (>10~100)% | Urel=1.6% |  |  |
|  |  |  |  | (>3~10)% | Urel=1.3% |  |  |
|  |  |  |  | (>1~3)% | Urel=1.6% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.30~1)% | Urel=1.3% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.10~0.30)% | Urel=1.6% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.03~0.10)% | Urel=2.4% |  |  |
|  |  |  |  | (0.01~0.03)% | Urel=3.6% |  |  |
|  |  |  |  | 150kHz、200kHz |  |  |  |
|  |  |  |  | (>10~100)% | Urel=3.6% |  |  |
|  |  |  |  | (>3~10)% | Urel=3.5% |  |  |
|  |  |  |  | (>1~3)% | Urel=3.6% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.30~1)% | Urel=3.5% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.10~0.30)% | Urel=3.6% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.03~0.10)% | Urel=5.8% |  |  |
|  |  |  |  | (0 ~0.03)% | Urel=9.3% |  |  |
|  |  | 电压 | JJG250-1990电子电压表检定规程 | 1mV~300V (10Hz~200kHz) | Urel=(0.66~1.2)% |  |  |
| 4 | 视频信号测量仪 | 电压 | JJG（电子）03001-1987521A型PAL矢量示波器试行检定规程 JJG120-1990波形监视器检定规程 JJF1455-2014电视视频信号分析仪校准规范 | 视频： 140mV ~2V | Urel = 0.6% |  |  |
|  |  |  |  | 彩色： (0~714) mV | Urel = 0.6% |  |  |
|  |  | 相位 |  | 彩色： (0~360)° | U= 0.6° |  |  |
|  |  | 时间 |  | 脉冲宽度: 1μs~20μs | U= 10ns |  |  |
|  |  | 失真 |  | 微分增益： (0~100)% | U= 0.4% |  |  |
|  |  |  |  | 微分相位： (0~360)° | U= 0.4° |  |  |
| 5 | 彩色图像信号发生器 | 电压 | JJG（电子）12032-1989 148型电视插入测试信号发生器检定规程 JJG（电子）12031-1989 TG92A2电视测试信号发生器和CC904B彩色编码器检定规程 | 视频： 140mV~2V | Urel = 0.6% |  |  |
|  |  |  |  | 彩色： (0~714)mV | Urel = 1.2% |  |  |
|  |  | 相位 |  | 彩色： (0~360)° | U = 0.6° |  |  |
|  |  | 时间 |  | 宽度： 1μs ~18μs | U= 12ns |  |  |
| 6 | 频谱分析仪 | 频率 | JJF1396-2013频谱分析仪校准规范 | 250kHz ~20GHz | Urel=2×10-7~2×10-9 |  |  |
|  |  |  |  | (0.1~10)MHz | Urel = 1×10-6 |  |  |
|  |  | 功率电平 |  | (0~ -20)dBm (10MHz ~20GHz) | U= (0.18~0.5)dB |  |  |
|  |  | 电平 |  | (0~60)dB (250kHz ~1GHz) | U= (0.18~0.25)dB |  |  |
|  |  |  |  | (60~100)dB (250kHz ~1GHz) | U= (0.25~0.45)dB |  |  |
| 7 | 信号发生器 | 频率 | JJG 173-2003信号发生器检定规程JJG（电子）15012-1989HP8640B型信号发生器检定规程 | (0.1~1)MHz | Urel=1×10-6 |  |  |
|  |  |  |  | (1~10)MHz | Urel= 1×10-6 ~2×10-9 |  |  |
|  |  |  |  | 10MHz ~20GHz | Urel= 2×10-9 |  |  |
|  |  | 功率电平 |  | (-127~30)dBm 2.5MHz ~1GHz | U = (0.1 ~0.4) dB |  |  |
|  |  |  |  | (-70~-44)dBm (1~4)GHz | U=0.25dB |  |  |
|  |  |  |  | (-70~-44)dBm (4~20)GHz | U=0.5dB |  |  |
|  |  | 衰减 |  | (0~110)dB (2.5MHz ~1GHz) | U = (0.02 ~0.3) dB |  |  |
|  |  |  |  | (0~70)dB (1GHz ~20GHz) | U=0.20dB |  |  |
|  |  | 频偏 |  | (0~400) kHz (fm：1kHz) | Urel = 1.2% |  |  |
|  |  | 调幅度 |  | (5~99)% (fm：1kHz) | Urel = 1% |  |  |
| 8 | 低频信号发生器 | 频率 | JJG602-2014 低频信号发生器检定规程 JJG599-1989 低失真信号发生器检定规程 | 1Hz~1MHz | Urel =1×10-5 |  |  |
|  |  | 失真度 |  | (0.001 ~30)% (5Hz ~100kHz) | U= 1dB |  |  |
|  |  | 电压 |  | 0.1mV ~1kV (3Hz~1MHz) | Urel = (0.05~3)% |  |  |
|  |  | 衰减 |  | 0~100dB (3Hz~1MHz) | U= (0.01~0.2) dB |  |  |
| 9 | 立体声信号发生器、 调频立体声 信号发生器(立体声部分) | 频率 | JJG(电子)12011-1987 XT-24型立体声信号发生器试行检定规程 JJG(电子)12009-1987 MSG-2161型调频立体声/调频-调幅信号发生器试行检定规程 | 10Hz ~100kHz | Urel = 1×10-8 |  |  |
|  |  | 立体声分离度 |  | (30~60) dB (50Hz ~15kHz) | U= (0.06~0.4)% |  |  |
|  |  | 失真度 |  | (-10~-100)dB (5Hz ~150kHz) | U= (1~1.2)dB |  |  |
|  |  |  |  | 立体声调制失真： (0.04~2)% | (0.01 ~0.02)% |  |  |
| 10 | 函数信号发生器 | 频率 | JJF 1152-2006任意波发生器校准规范 | 10mHz ~100MHz | Urel = 1×10-8 |  |  |
|  |  | 电压 |  | 1mV~20V | Urel = (0.09~0.3)% |  |  |
|  |  | 输出幅度平坦度 |  | 10Hz~30MHz | U= (0.01 ~0.26)dB |  |  |
|  |  | 失真度 |  | 0.001%-100% (f:10Hz ~30MHz) | U= (1~3)dB |  |  |
|  |  | 频偏 |  | (0~400) kHz (fm：1kHz) | Urel = (1.2~2.4)% |  |  |
|  |  | 调幅度 |  | (5~99)% (fm：1kHz) | Urel = (1.2~2.4)% |  |  |
| 11 | 音频分析仪 | 源频率 | JJF 1395-2013音频分析仪校准规范 | 5Hz~150kHz | Urel=1×10-7 |  |  |
|  |  | 源电压 |  | 10mV~10V | Urel = (0.1~1.3)% |  |  |
|  |  | 源失真度 |  | (-10~-90)dB | U=0.6dB |  |  |
|  |  | 电压测量 |  | 1mV~100V | Urel = (0.02~0.06)% |  |  |
|  |  | 失真度测量 |  | (0.003~30)% | Urel = (0.6~9.6)% |  |  |
| 12 | 抖晃仪 | 抖晃率 | JJG47-1990 抖晃仪检定规程 | (0.001 ~3.999)% | Urel = 0.24% |  |  |
|  |  | 电压灵敏度 |  | 1mV~1V | Urel = 3.4% |  |  |
| 13 | 网络分析仪 | 频率 | JJG (电子) 09002-1987 WILTRON 6409射频分析仪试行检定规程 JJG(电子) 07009-1991 HP-3577A型网络分析仪试行检定规程 JJG(电子) 09003-1988 560A型网络分析仪试行检定规程 JJF1495-2014矢量网络分析仪校准规范 | 300 kHz ~20GHz | Urel= (1×10-6 ~1×10-9) |  |  |
|  |  | 信号源输出幅度 |  | (20 ~ -70) dBm (300 kHz ~20GHz) | U = 0.18dB |  |  |
|  |  | 传输衰减 |  | (20 ~ 50) dB (2.5MHz ~1GHz) | U=0.10dB |  |  |
|  |  |  |  | (20 ~ 50) dB (1GHz~4GHz) | U=0.18dB |  |  |
|  |  |  |  | (20 ~ 50) dB (4GHz ~20GHz) | U=0.5dB |  |  |
| 14 | TDMA-GSM 数字移动通信综合测试仪 | 源频率 | JJF 1131-2005TDMA-GSM数字移动通信综合测试仪校准规范 | 10MHz ~2.7GHz | Urel=1.2×10-8 |  |  |
|  |  | 源电平 |  | (-97~13)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.26dB |  |  |
|  |  |  |  | (-107~-97)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.38dB |  |  |
|  |  |  |  | (-117~ -107)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.51dB |  |  |
|  |  |  |  | (-127~ -117)dBm (10MHz~ 2.7GHz) | U=0.65dB |  |  |
|  |  | 源峰值相位 |  | 0.3°~60° | U=1.7° |  |  |
|  |  | 源均方根 相位 |  | 0.3°~60° | U=0.5° |  |  |
|  |  | 源调制 频率 |  | 1Hz~250kHz | U=5Hz |  |  |
|  |  | 源调制电平平坦度 |  | 0dB~10dB | U=0.2dB |  |  |
|  |  | 分析仪 频率 |  | 10MHz ~2.7GHz | Urel=1.6×10-8 |  |  |
|  |  | 分析仪 电平 |  | (-20~10)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.28dB |  |  |
|  |  |  |  | (-70~-20)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.30dB |  |  |
|  |  | 分析仪 峰值相位 |  | 0.3°~60° | U=1.7° |  |  |
|  |  | 分析仪 均方根相位 |  | 0.3°~60° | U=0.5° |  |  |
|  |  | 分析仪 调制频率 |  | 1Hz~250kHz | U=5Hz |  |  |
| 15 | CDMA数字移动通信综合测试仪 | 源频率 | JJF1177-2007 CDMA数字移动通信综合测试仪校准规范 | 10MHz ~2.7GHz | Urel=1.2×10-8 |  |  |
|  |  | 源电平 |  | (-97~13)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.26dB |  |  |
|  |  |  |  | (-107~-97)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.38dB |  |  |
|  |  |  |  | (-117~ -107)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.51dB |  |  |
|  |  |  |  | (-127~ -117)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.65dB |  |  |
|  |  | 源调制波形质量 |  | 0.9~1.0 | U=0.001 |  |  |
|  |  | 源误差矢量幅度 |  | 1.5%~50% | U=2.0% |  |  |
|  |  | 源调制 频率 |  | 1Hz~250kHz | U=5Hz |  |  |
|  |  | 源均方根 相位 |  | 0.3°~60° | U=0.5° |  |  |
|  |  | 分析仪 频率 |  | 10MHz ~2.7GHz | Urel=1.6×10-8 |  |  |
|  |  | 分析仪 电平 |  | (-20~10)dBm (10MHz ~2.7GHz) | U=0.28dB |  |  |
|  |  |  |  | (-70~-20)dBm (10MHz~2.7GHz) | U=0.30dB |  |  |
|  |  | 分析仪调制波形质量 |  | 0.9~1.0 | U=0.001 |  |  |
|  |  | 分析仪误差矢量幅度 |  | 1.5%~50% | U=2.0% |  |  |
|  |  | 分析仪均方根相位 |  | 0.3°~60° | U=0.5° |  |  |
|  |  | 分析仪调制频率 |  | 1Hz~250kHz | U=5Hz |  |  |
| 16 | 同轴电阻式衰减器 | 衰减 | JJG387-2005 同轴电阻式衰减器检定规程 | (0~100)dB （0.1MHz ~8GHz） | U= (0.02~0.30)dB |  |  |
| 17 | 数字信号发生器 | 频率 | JJF1174-2007 数字信号发生器校准规范 | 250kHz ~20GHz | Urel =1×10-8 |  |  |
|  |  | 输出 高电平 |  | (-20~30)dBm | U = (0.1 ~0.4)dB |  |  |
|  |  | 输出 低电平 |  | (0~110)dB | U = (0.02~0.3)dB |  |  |
|  |  | GSM/CDMA 频率误差 |  | 1Hz~250kHz | U=5Hz |  |  |
|  |  | CDMA矢量 幅度误差(EVM) |  | 1.5%~50% | U=2.0% |  |  |
|  |  | CDMA波形 质量Rho |  | 0.9~1.0 | U=0.001 |  |  |
|  |  | GSM/CDMA 均方根相位 误差 |  | 0.3°~60° | U=0.5° |  |  |
| 18 | 电磁骚扰测量接收机 | 参考晶振频率 | JJF 1144-2006电磁骚扰测量接收机校准规范 | 10MHz | Urel=4.2×10-10 |  |  |
|  |  | 电平测量 |  | (20~120)dBμV | 频率： 9kHz~250kHz U=0.29dB |  |  |
|  |  |  |  | (20~120)dBμV | 频率： 250kHz ~1GHz U=0.38dB |  |  |
|  |  | 脉冲幅度及重复频率 响应 |  | (0~60)dBμV | Band A/B U=0.8dB |  |  |
|  |  |  |  | (0~60)dBμV | Band C/D U=1.0dB |  |  |
| 19 | 蓝牙测试仪 | 频率 | JJF1278-2011 蓝牙测试仪校准规范 | 信号发生器 |  |  |  |
|  |  |  |  | f:10MHz ~3GHz | Urel=1.2×10-8 |  |  |
|  |  | 电平 |  | f: 10MHz ~3GHz L: (-100~20)dBm | (≥-20.00 ~20.00) dBm, U=0.28dB |  |  |
|  |  |  |  |  | (≥-100.00 ~ -20.00)dBm U=0.34dB |  |  |
|  |  | 频谱纯度 |  | f:10MHz ~3GHz L:(-90~0)dBc | U=1.2dB |  |  |
|  |  | 单边带相位 噪声 |  | 频偏 | U=1.2dB |  |  |
|  |  |  |  | f:10Hz~2MHz L:(-90~0)dBc |  |  |  |
|  |  | GFSK频偏 |  | -250kHz ~250kHz | U=1.2% |  |  |
|  |  | 差分误差 矢量幅度 |  | 0%~12% | U=1.0% |  |  |
|  |  | 频率误差 |  | f:-100kHz ~100kHz | U=12Hz |  |  |
|  |  | 电平 |  | 分析仪 |  |  |  |
|  |  |  |  | f:200kHz ~3GHz L:(-90~10)dBm | (≥-90.00 ~10.00)dBm U=0.56dB |  |  |
|  |  | GFSK频偏 |  | -250kHz ~250kHz | U=1.2% |  |  |
|  |  | 差分误差 矢量幅度 |  | 0%~12% | U=1.2% |  |  |
|  |  | 频率误差 |  | f:-100kHz ~100kHz | U=12Hz |  |  |
| 20 | 无线局域网测试仪 | 频率 | JJF1277-2011 无线局域网测试仪校准规范 | 信号发生器 |  |  |  |
|  |  |  |  | f:10MHz ~8GHz | Urel=1.2×10-8 |  |  |
|  |  | 电平 |  | f:10MHz ~3.6GHz L: (-100~20)dBm | ≥-20.00 ~20.00) dBm, U=0.28dB |  |  |
|  |  |  |  |  | (≥-100.00 ~ -20.00) dBm, U=0.34dB |  |  |
|  |  |  |  | f:3.6GHz ~8GHz L:(-100~20)dBm | (≥-20.00 ~20.00)dBm U=0.31dB |  |  |
|  |  |  |  |  | (≥-100.00 ~-20.00) dBm U=0.36dB |  |  |
|  |  | 频谱纯度 |  | f:10MHz ~8GHz L:(-90~0)dBc | U=1.2dB |  |  |
|  |  | 单边带相位噪声 |  | 频偏 f:10Hz~2MHz L:(-90~0)dBc | U=1.2dB |  |  |
|  |  | 误差矢量幅度 |  | 误差矢量幅度(带宽5MHz ~160MHz): 0%~8% | U=(0.4~1.2)% |  |  |
|  |  | 频率误差 |  | f:-100kHz~100kHz | U=3.3Hz |  |  |
|  |  |  |  | f:200kHz ~3GHz L:(-90~10)dBm | (≥-90.00 ~10.00)dBm U=0.56dB |  |  |
|  |  |  |  | f:3GHz~6GHz L:(-90~10)dBm | (≥-90.00 ~10.00)dBm U=0.57dB |  |  |
|  |  | 误差矢量幅度 |  | 误差矢量幅度(带宽5MHz ~160MHz): 0%~8% | U=0.7% |  |  |
|  |  | 频率误差 |  | f:-100kHz ~100kHz | U=9.2Hz |  |  |
| 六、 | 时间和频率 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子测量仪器内石英晶体振荡器 | 频率 | JJG180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程 | 1MHz、5MHz、10MHz | Urel= 7×10-11 |  |  |
| 2 | 频率计 | 频率 | JJG349-2014 通用计数器检定规程 JJG841-2012 微波频率计数器 | 0.01Hz~20GHz | Urel= 5×10-11 |  |  |
| 3 | 电子秒表 | 时间间隔 | JJG237-2010 秒表检定规程 | (1~3600)s | U=0.01s |  |  |
|  |  | 日差 |  | (-20.00~20.00)s | U=0.06s |  |  |
| 4 | 机械秒表 | 时间间隔 | JJG237-2010 秒表检定规程 | (1~1800)s | U=0.1s |  |  |
| 七、 | 光学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照度计 | 光照度 | JJG245-2005 光照度计检定规程 | (4~3000)lx | Urel=1.6% |  |  |
| 2 | 白度计 | 白度 | JJG 512-2002 白度计检定规程 | R457：(1.0~100.0) | 0/d: U=1.7 |  |  |
|  |  |  |  |  | d/0: U=2.1 |  |  |
| 3 | 阿贝折射仪 | 折射率 | JJG625-2001 阿贝折射仪检定规程 | (1.33~1.80)nD | U=9.2×10-5 nD |  |  |
| 4 | 紫外辐射照度计 | 紫外照度 | JJG 879-2002 紫外辐射照度计检定规程 | (0~1000) μW/cm2 | Urel=16% |  |  |
| 5 | 测色色差计 | 色度 | JJG 595-2002 测色色差计检定规程 | Y：1.0~100.0; x,y：全色域 | 0/d： U(Y)=1.6 |  |  |
|  |  |  |  |  | d/0： U(Y)=2.0 |  |  |
| 6 | 镜向 光泽度计 | 光泽度 | JJG696-2002 镜像光泽度计和光泽度板检定规程 | (0~120.0)光泽单位 | U=1.6光泽单位 |  |  |
| 7 | 雾度计 | 雾度 | JJF1303-2011 雾度计校准规范 | 0.1~30 | U=0.31 |  |  |
|  |  | 透射比 |  | (1~100)% | U=0.8% |  |  |
| 8 | 亮度计 | 光亮度 | JJG211-2005 亮度计检定规程 | (0.5 ~1000)cd/m2 | Urel=3.0% |  |  |
| 9 | 发光强度灯 | 光强 | JJG 246-2005 发光强度标准灯检定规程 | (5~150)cd | Urel=3.0% |  |  |
|  |  |  |  | (150~750)cd | Urel=2.6% |  |  |
|  |  |  |  | (750~1500)cd | Urel=2.9% |  |  |
| 10 | 光谱辐射系统/光谱仪 | 波长 | JJG（浙）85-2006 光谱辐射分析仪检定规程 | (200 ~1500)nm | U=0.45nm |  |  |
|  |  | 分布色温 |  | (500 ~9000)K | U=22K |  |  |
|  |  | 色品坐标 |  | x,y | U=0.0025 |  |  |
| 11 | 总光通量灯 | 光通量 | JJG 247-2008 总光通量标准白炽灯检定规程 | (10l~150)lm | Urel=2.9% |  |  |
|  |  |  |  | (150~6000)lm | Urel=2.4% |  |  |
| 八、 | 化学 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外、可见分光光度计 | 波长 | JJG178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | (190~900)nm | U=0.4nm |  |  |
|  |  | 透射比 |  | (0~100)％ | U=0.3% |  |  |
| 2 | 实验室pH(酸度)计 | 酸度 | JJG119-2005 实验室pH(酸度)计检定规程 | （0~14）pH （电计） | U= 0.001 pH |  |  |
|  |  |  |  | （0~14）pH （仪器配套） | U= 0.004 pH |  |  |
| 3 | 电导率仪 | 电导率 | JJG376-2007 电导率仪检定规程 | 电计: (1~2×104) μS/cm | Urel=0.08% |  |  |
|  |  |  |  | 电计:(5×10-2~1)μS/cm | Urel=0.13% |  |  |
|  |  |  |  | 仪器配套: (5×10-2 ~2×104)μS/cm | Urel=0.33% |  |  |
| 4 | 气相色谱仪 | 灵敏度 | JJG700 -1999 气相色谱仪检定规程 | TCD： ≥800 mV.mL/mg | Urel=4% |  |  |
|  |  | 检测限 |  | FID ： ≤5×10-10 g/s | Urel=4% |  |  |
|  |  |  |  | FPD： ≤5×10-10 g/s (硫)， ≤1×10-10 g/s(磷) | Urel=3%（硫） Urel=4%（磷） |  |  |
|  |  |  |  | NPD：≤5×10-12 g/s(氮) ≤1×10-11 g/s(磷) | Urel=4% |  |  |
|  |  |  |  | ECD： ≤5×10-12g/mL | Urel=4% |  |  |
| 5 | 液相色谱仪 | 最小检 测浓度 | JJG 705-2014 液相色谱仪检定规程 | UV-VIS: ≤5×10-8g/mL | Urel=6% |  |  |
|  |  |  |  | FLD: ≤5×10-9g/mL | Urel=6% |  |  |
|  |  |  |  | RID: ≤5×10-6g/mL | Urel=7% |  |  |
|  |  |  |  | ELSD: ≤5×10-6g/mL | Urel=7% |  |  |
| 6 | 旋转黏度计 | 黏度 | JJG1002-2005 旋转黏度计检定规程 | （0~8000） mPa·s | Urel= (1.6~2.0)% |  |  |
| 7 | 旋光仪 | 旋光度 | JJG 536-1998 旋光仪及旋光糖量计检定规程 | -35°～+35° | U=0.003° |  |  |
| 8 | 毛细管熔点仪 | 温度 | JJG 701-2008 熔点测定仪检定规程 | (室温~300) ℃ （升温速率为 0.2℃/min ） | U=0.16℃ |  |  |
|  |  |  |  | (室温~300) ℃ （升温速率为 1.0℃/min ） | U=0.26℃ |  |  |
| 9 | 台式气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 | JJF 1164-2006 台式气相色谱-质谱联用仪校准规范 | EI源:≥10:1 负CI源:≥100:1 | Urel=6% |  |  |
|  |  |  |  | 正CI源:≥10:1 | Urel=6% |  |  |
| 10 | 原子吸收分光光度计 | 检出限 | JJG 694-2009 原子吸收分光光度计检定规程 | 铜：≤0.02 μg/mL | U =0.005 μg/mL |  |  |
|  |  |  |  | 镉：≤4pg | U=0.2pg |  |  |
| 11 | 浊度仪 | 浊度 | JJG 880-2006 浊度计检定规程 | (0~400)NTU | Urel=4% |  |  |
| 12 | 大气 采样器 | 流量 | JJG 956-2013 大气采样器检定规程 | （100~6000) mL/min | Urel=1.2% |  |  |
| 13 | 可燃气体报警器 | 气体浓度 | JJG693-2011可燃气体检测报警器检定规程 | (0~95)%LEL | Urel=1.1% |  |  |
| 14 | 尘埃粒子 计数器 | 粒子浓度 | JJF 1190-2008 尘埃粒子计数器校准规范 | 粒子(0.1~10.0) μm | 粒子浓度 Urel=14% |  |  |
|  |  | 粒子分布 |  | (0～100)% | 粒径分布 Urel=6% |  |  |
| 15 | 水分测定仪 | 水分含量 | JJG1044-2008卡尔•费休库仑法微量水分测定仪检定规程 | (10~5000)μg | Urel=1.3% |  |  |
| 16 | 等离子发射光谱仪 | 检出限 | JJG768-2005 发射光谱仪检定规程 | Ba:：(0~2.5)mg/L | Urel=5% |  |  |
|  |  |  |  | Cr ：(0~5.0)mg/L | Urel=10% |  |  |
|  |  |  |  | Cu ：(0~2.5)mg/L | Urel=9% |  |  |
|  |  |  |  | Mn ：(0~2.5)mg/L | Urel=9% |  |  |
|  |  |  |  | Ni： (0~5.0)mg/L | Urel=10% |  |  |
|  |  |  |  | Zn ：(0~5.0)mg/L | Urel=8% |  |  |
| 17 | 液相色谱 -质谱联用仪 | 信噪比 | JJF 1317-2011 液相色谱-质谱联用仪校准规范 | ESI+： ≥（10:1～30:1） | Urel=7% |  |  |
|  |  |  |  | ESI-：≥10:1 |  |  |  |
|  |  |  |  | APCI+： ≥（10:1～30:1） |  |  |  |
| 18 | 离子色谱仪 | 最小检出 浓度 | JJG823-2014 离子色谱仪检定规程 | 电导检测器: ≤0.02μg/mL | Urel=1.2% |  |  |
|  |  |  |  | 紫外可见检测器:≤0.02μg/mL |  |  |  |
|  |  |  |  | 电化学检测器: ≤0.02μg/mL |  |  |  |
| 19 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪 | 糖含量 （浓度） | JJG 820-1993 手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程 | （0~65）% | U=0.3% |  |  |
| 20 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 波数 | JJF 1319-2011 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 | (4000~400) cm-1 | U=(0.4~1)cm-1 |  |  |
| 21 | 原子荧光 光度计 | 检出限 | JJG 939-2009 原子荧光光度计检定规程 | As:≤0.4ng | Urel=10% |  |  |
|  |  |  |  | Sb:≤0.4ng | Urel=10% |  |  |
| 22 | 自动电位 滴定仪 | 电位 | JJG 814-2005 自动电位滴定仪检定规程 | (-1900~1900) mV | U=0.03%FS |  |  |
| 23 | 流出杯式粘度计 | 粘度 | JJG 743-1991 流出杯式粘度计检定规程 | (10~1800)mm2/s | Urel=1.5% |  |  |
| 24 | 直读光谱仪 | 浓度 | JJG768-2005 发射光谱仪检定规程 | C:>0.005% | Urel=1.9% |  |  |
|  |  |  |  | Si:>0.005% | Urel=3.8% |  |  |
|  |  |  |  | Mn:>0.003% | Urel=1.1% |  |  |
|  |  |  |  | Cr:>0.003% | Urel=0.2% |  |  |
|  |  |  |  | Ni:>0.005% | Urel=0.4% |  |  |
|  |  |  |  | Mo:>0.005% | Urel=3.0% |  |  |
| 25 | 酶标分析仪 | 吸光度 | JJG 861-2007 酶标分析仪检定规程 | A:0.2,0.5,1.0,1.5 | U=0.020 |  |  |
| 九、 | 专用测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压缩机检测设备 | 压力 | SQI/JL-JF-34 《压缩机检测专用计量器具校准规范》 | (0~60)Mpa | Urel=0.68% |  |  |
|  |  | 功率 |  | U:70V~300V I：0.1A~2A (f:45Hz~65Hz PF:0.75~1.00) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | U:1V~1000V I:0.001A~ 20A (f:45Hz~65Hz PF:0.50~1.00) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | U:1V~1000V I:0.001A~20A (f:45Hz~65Hz PF:0.25~0.50) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  | 电流 |  | (0.001~30)A | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | (0.001~30)A 45Hz~65Hz | Urel =0.1% |  |  |
|  |  | 电压 |  | 10mV~1000V | Urel =0.1% |  |  |
|  |  |  |  | 10mV~1000V (45Hz~65Hz) | Urel =0.1% |  |  |
|  |  | 温度 |  | (-30~300)℃ | U=0.1℃ |  |  |
|  |  | 时间 |  | 1s~35999s | U=1s |  |  |
|  |  | 计数 |  | 10Hz~1000MHz | U=3次 |  |  |
| 2 | 鞍座冷冻冲击试验机 | 质量 | SQI/JL-JF-12 鞍座冷冻冲击试验机校准规范 | （1~100）kg | Urel =0.2% |  |  |
|  |  | 长度 |  | (1~1000)mm | U=2.9mm |  |  |
| 3 | 自行车拨链器疲劳强度试验机 | 转速 | SQI/JL-JF-13 自行车拨链器疲劳强度试验机校准规范 | (0~5000) r/min | Urel=3.2% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=2.7% |  |  |
| 4 | 车轮夹持力脱卸试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-14 车轮夹持力脱卸试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.3% |  |  |
| 5 | 轮胎柱压试验机 | 质量 | SQI/JL-JF-15 轮胎柱压试验机校准规范 | 0.1kg~100kg | Urel=0.03% |  |  |
| 6 | 自行车卧式轴挡碗耐磨试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-16 自行车卧式轴挡碗耐磨试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=3.2% |  |  |
|  |  | 转速 |  | (0~5000) r/min | Urel=0.4% |  |  |
| 7 | 自行车车轮轮胎疲劳试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-17自行车车轮轮胎疲劳试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.5% |  |  |
|  |  | 速度 |  | (0~10)m/s | Urel=3.2% |  |  |
|  |  | 长度 |  | (1~1000)mm | U=0.01mm |  |  |
| 8 | 自行车鞍座鞍管疲劳试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-18 自行车鞍座鞍管疲劳试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=1.7% |  |  |
| 9 | 自行车脚蹬动态耐久试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-19 自行车脚蹬动态耐久试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.2% |  |  |
|  |  | 转速 |  | (0~200)r/min | Urel=1.4% |  |  |
| 10 | 自行车前叉疲劳试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-20 自行车前叉疲劳试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=1.7% |  |  |
| 11 | 自行车曲柄组合件耐久试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-21 自行车曲柄组合件耐久试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=1.7% |  |  |
| 12 | 制动性能试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-22 制动性能试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.69% |  |  |
|  |  | 速度 |  | (0~10)m/s | Urel=2.0% |  |  |
| 13 | 车把鞍管扭矩测试仪 | 力值 | SQI/JL-JF-23 车把鞍管扭矩测试仪校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.4% |  |  |
| 14 | 车架前叉组合件冲击试验机（落重） | 质量 | SQI/JL-JF-24 车架前叉组合件冲击试验机（落重）校准规范 | (0~3200)g | Urel=0.22% |  |  |
|  |  | 位移 |  | (0~0.01)mm | U=2.9mm |  |  |
| 15 | 轮毂闸前叉静态制动力矩试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-25 轮毂闸前叉静态制动力矩试验机校准规范 | 100N~5kN | Urel=0.3% |  |  |
|  |  | 长度 |  | (0~30)m | U=1.8mm |  |  |
| 16 | 闸绳疲劳试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-26 闸绳疲劳试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=2.3% |  |  |
| 17 | 车架/前叉组合件冲击试验机 | 质量 | SQI/JL-JF-27 车架/前叉组合件冲击试验机（车架落下）校准规范 | 1kg~30kg | Urel=0.01% |  |  |
| 18 | 车轮轴向静负荷试验机 | 质量 | SQI/JL-JF-28 车轮轴向静负荷试验机校准规范 | 1kg~30kg | U=2g |  |  |
| 19 | 车架脚蹬力疲劳试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-29 车架脚蹬力疲劳试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=1.7% |  |  |
| 20 | 车架水平垂直疲劳试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-30 车架水平垂直疲劳试验机校准规范 | 1N~50kN | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=1.7% |  |  |
| 21 | 车架振动试验机 | 质量 | SQI/JL-JF-31 车架振动试验机校准规范 | 1kg~50kg | Urel=0.4% |  |  |
|  |  | 频率 |  | (0~100)Hz | Urel=1.7% |  |  |
|  |  | 振幅 |  | (1~1000)mm | Urel= 0.5% |  |  |
| 22 | 车铃耐久试验机 | 转速 | SQI/JL-JF-32 车铃耐久试验机校准规范 | （0~100）r/min | Urel=0.4% |  |  |
| 23 | 驱动系统静负荷试验机 | 力值 | SQI/JL-JF-33 驱动系统静负荷试验机校准规范 | （0~1500）N | Urel=0.3% |  |  |
| 十、 | 几何量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全球定位系统（GPS） 接收机 | 定位 精度 | 全球定位系统（GPS） 接收机（测地型和导航型）校准规范 JJF 1118-2004 | 3m~46.5km | 3m: U=1.1mm (0.097~5.1) km: U=2.3mm (6.5~46.5) km: U=3.2mm | 只校导航型接收机 |  |
| 2 | 刮板细度计 | 长度 | 刮板细度计检定规程 JJG 905-2010 | (0~150) μm | U=(0.5~1.1) μm | 只校刮板 |  |
| 3 | 引伸计 | 长度 | 引伸计检定规程 JJG 762-2007 | (0.02~25) mm | Urel=0.12% |  |  |

以下空白