| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 规范代号（含年号）名称 | 测量范围 | 扩展不确定度（k=2） | 限制说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光滑极限量规 | 光滑极限量规检定规程JJG343-2012 | 塞规： Ф(1~100)mm | Ф(1~50)mm Ｕ=0.9 μm |  |  |
|  |  |  |  | Ф(>50~100)mm Ｕ=1.0 μm |  |  |
|  |  |  | 环规： Ф(10~100)mm | Ф(10~50)mm Ｕ=1.0μm |  |  |
|  |  |  |  | Ф(>50~100)mm Ｕ=1.1μm |  |  |
| 2 | 圆柱螺纹 量规 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF1345-2012 | 塞规： Ф(1~200)mm | Ｕ=(2.8~3.2) μm |  |  |
|  |  |  | 环规： Ф(2~200)mm | Ｕ=(3.4-3.8) μm |  |  |
| 3 | 平晶 | 平晶检定规程 JJG28-2000 | 平面平晶(D30~D100) mm | U=0.02μm |  |  |
|  |  |  | 平行平晶(15.00~91.00)mm | U=0.02μm (平面度) |  |  |
|  |  |  |  | U=0.1μm (平行度) |  |  |
| 4 | 平板 | 平板检定规程 JJG117-2013 | (160×100) mm~(600×450) mm | U= (0.4~1.0)μm |  |  |
|  |  |  | (600×450) mm~(1000×750)mm | U=(1.0~1.7)μm |  |  |
|  |  |  | (1000×750)mm ~(1500×1000)mm | U= (1.7~2.5)μm |  |  |
|  |  |  | (1500×1000)mm ~(2000×1500)mm | U= (2.5~2.8)μm |  |  |
|  |  |  | (2000×1500)mm ~(3000×2000)mm | U= (2.8~4.1)μm |  |  |
| 5 | 水平仪 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF1084-2002 | (0.02~0.10) mm/m | U=5.8% |  |  |
| 6 | 刀口形直尺 | 刀口形直尺检定规程 JJG63-2007 | (75~300)mm | ≤175mm U=0.3μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞175~ 300)mm U=0.5μm |  |  |
| 7 | 千分尺 | 千分尺检定规程 JJG21-2008 | (0~500) mm | (0~50)mm U=1.2μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞50~100)mm U=1.3μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞100~200) mm U=1.6μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞200~300) mm U=1.9μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞300~400) mm U=2.2μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞400~ 500) mm U=2.5μm |  |  |
| 8 | 通用卡尺 | 通用卡尺检定规程 JJG30-2012 | (0~2000) mm | (0~500)mm U=0.02mm |  |  |
|  |  |  |  | （0~1000）mm U=0.04mm |  |  |
|  |  |  |  | （0~1500）mm U=0.05mm |  |  |
|  |  |  |  | （0~2000）mm, U=0.06mm |  |  |
| 9 | 高度卡尺 | 高度卡尺检定规程 JJG31-2011 | (0~600) mm | (分度值0.01mm) U=0.008 mm |  |  |
|  |  |  |  | (分度值0.02mm) U=0.01mm |  |  |
|  |  |  |  | (分度值0.05mm) U=0.02mm |  |  |
| 10 | 指示表 | 指示表(百分表和千分表)检定规程 JJG34-2008 | 百分表 (0~10) mm | （0~3）mm U=5.3μm |  |  |
|  |  |  |  | （＞3~5）mm U=6.1μm |  |  |
|  |  |  |  | （＞5~10）mm U=6.7μm |  |  |
|  |  |  | 千分表 (0~5)mm | （0~0.5）mm U=1.3μm |  |  |
|  |  |  |  | （＞0.5~1.0）mm U=1.5μm |  |  |
|  |  |  |  | （＞1.0~2.0）mm U=1.7μm |  |  |
|  |  |  |  | （＞2.0~3.0）mm U=2.1μm |  |  |
|  |  |  |  | （＞3.0~5.0）mm U=2.7μm |  |  |
| 11 | 指示类量具检定仪 | 指示类量具检定仪检定规程 JJG201-2008 | 千分表：(0~2)mm | (0~1.0)mmU=0.2μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞1.0~2.0)mm U=0.3μm |  |  |
|  |  |  | 百分表： (0~25)mm | (0~10)mm U=1.0μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞10~25)mm U=1.3μm |  |  |
| 12 | 圆度、圆柱度测量仪 | 圆度、圆柱度测量仪检定规程 JJG429-2000 | 圆度: (1~20)μm 高度: (0~900)mm | Urel=1.8% |  |  |
| 13 | 量块 | 量块检定规程 JJG146-2011 | (0.5~500) mm | (0.5~1)mm U = 0.06μm |  |  |
|  |  |  |  | (>1~10)mm U =(0.06~0.08)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>10~50)mm U =(0.08~0.11) |  |  |
|  |  |  |  | (>50~75)mm U = (0.11~0.14)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>75~100)mm U = (0.14~0.17)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>100~500)mm U =(0.4~0.9) μm |  |  |
| 14 | 表面粗糙度比较样块 | 表面粗糙度比较样块校准规范 JJF1099-2003 | Ra(0.1~6.3)μm | Ra=0.2μm U rel= 4.8 % |  |  |
|  |  |  |  | Ra=0.8μm Urel= 5.2 % |  |  |
|  |  |  |  | Ra=1.6μm Urel= 4.8 % |  |  |
|  |  |  |  | Ra=3.2μm Urel= 5.0 % |  |  |
|  |  |  |  | Ra=6.3μm Urel= 4.8 % |  |  |
| 15 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF1105-2003 | Ra(0.1~10)μm | (0.1~0.25) mm U = 6.6% |  |  |
|  |  |  |  | (>0.25~10)mm U = 4.6% |  |  |
| 16 | 光学计 | 光学计检定规程 JJG45-1999 | (-100~+100) μm | ±30μm U=0.11μm |  |  |
|  |  |  |  | ±60μm U=0.12μm |  |  |
|  |  |  |  | ±90μm U=0.12μm |  |  |
| 17 | 测长机 | 测长机校准规范 JJF1066-2000 | (0~3000)mm | (0~200)mm U=(0.0~0.9)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>200~500)mm U=(0.9~2.2) μm |  |  |
|  |  |  |  | (>500~900)mm U=(2.2~3.9) μm |  |  |
|  |  |  |  | (>900~1000) mm U=(3.9~4.4) μm |  |  |
|  |  |  |  | (>1000~2000) mm U=(4.4~8.7)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>2000~2900)mm U=(8.7~13)μm |  |  |
| 18 | 测长仪 | 测长仪校准规范 JJF1189-2008 | (0~100) mm | (0~20)mmU=(0.0~0.2)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>20~50)mm U=(0.2~0.5)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>50~100)mm U=(0.5~0.8)μm |  |  |
| 19 | 工具显微镜 | 工具显微镜检定规程 JJG56-2000 | (0~200) mm | (0~50)mm U=(0.0~0.5)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>50~75)mm U=(0.5~0.6)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>75~100)mm U=(0.6~0.7)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>100~125)mm U=(0.7~0.9)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>125~150)mm U=(0.9~1.0)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>150~175)mm U=(1.0~1.2)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>175~200)mm U=(1.2~1.3)μm |  |  |
| 20 | 坐标测量机 | 坐标测量机校准规范 JJF1064-2010 | (0~1000) mm | U=（0.4~2.3）μm |  |  |
| 21 | 投影仪 | 投影仪校准规范 JJF1093-2002 | (0~200)mm | (0~10)mm U=(0.0~1.6)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>10~100)mm U=(1.6~1.8)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>100~200)mm U=(1.8~2.4)μm |  |  |
| 22 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818-2005 | (0~1000)μm | (0~10)μm U=(0.0~0.12)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>10~500)μm U=(0.12~1.1)μm |  |  |
|  |  |  |  | (>500~1000)μm U=(1.1~2.1)μm |  |  |
| 23 | 大量程 百分表 | 大量程百分表检定规程JJG379-2009 | (0~50)μm | (0~10)mm U=5.8μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞10~20)mm U=6.1μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞20~30)mm U=7.2μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞30~40)mm U=8.0μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞40~50)mm U=9.2μm |  |  |
| 24 | 角度块 | 角度块检定规程 JJG70-2004 | (0~360)° | U=7″ |  |  |
| 25 | 跳动检查仪 | 跳动检查仪校准规范 JJF 1109-2003 | (0~1000)mm | U=1.5μm |  |  |
| 26 | 内径表 | 内径表校准规范 JJF 1102-2003 | （2~450）mm/0.01mm | U=(3.3~4.1)μm |  |  |
|  |  |  | （2~450）mm/0.001mm | U=2.0μm |  |  |
| 27 | 杠杆表 | 杠杆表检定规程 JJG 35-2006 | 百分表： (0~1）mm | U=3.8μm |  |  |
|  |  |  | 千分表： (0~0.4）mm | U=2.0μm |  |  |
| 28 | 外径千分尺 | 外径千分尺（测量范围500~3000）校准规范检定规程JJF1088-2002 | （500~2000）mm | (500~600)mmU=5.4μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞600~900)mm U=7.1μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞900~1200)mm U=8.5μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞1200~1500) mm U=10μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞1500~1800) mm U=12μm |  |  |
|  |  |  |  | (＞1800~2000) mm U=13μm |  |  |
| 29 | 万能角度尺 | 万能角度尺检定规程JJG33-2002 | (0~320)° | U=0.8΄ |  |  |
|  |  |  | (0~360)° | U=2.1΄ |  |  |
| 30 | 钢卷尺 | 钢卷尺检定规程 JJG4-1999 | (0~200)m | (1~5)m U=0.3mm |  |  |
|  |  |  |  | (>5~10)m U=0.7mm |  |  |
|  |  |  |  | (>10~15)m U=1.0mm |  |  |
|  |  |  |  | (>15~20)m U=1.3 mm |  |  |
|  |  |  |  | (>20~30)m U=2.0 mm |  |  |
|  |  |  |  | (>30~50)m U=3.3 mm |  |  |
|  |  |  |  | (>50~100)m U=6.6mm |  |  |
|  |  |  |  | (>100~150)m U=9.9mm |  |  |
|  |  |  |  | (>150~200)m U=13 mm |  |  |
| 31 | 塞尺 | 塞尺检定规程 JJG 62-2007 | (0.02~3.00)mm | (0.02~0.10)mmU =2.1μm |  |  |
|  |  |  |  | (0.15~3.00)mm U = 2.8μm |  |  |
| 32 | 三针 | 针规、三针校准规范 JJF 1207-2008 | (0.118~6.585)mm | U = 0.56μm |  |  |
| 33 | 数显测高仪 | 数显测高仪校准规范 JJF 1254-2010 | (0~1000)mm | U = 1.8μm |  |  |
| 34 | 金相显微镜 | 金相显微镜检定规程 JJG（教委）012-1996 | 5×~100× | Urel=1.0% |  |  |
| 35 | 螺纹样板 | 螺纹样板检定规程 JJG60-2012 | P(0.40~6.00) mm | U=3.1μm |  |  |
| 36 | 直角尺 | 直角尺检定规程 JJG 7-2004 | (0~600)mm | U=4μm |  |  |
| 37 | X射线荧光镀层测厚仪 | X射线荧光镀层测厚仪校准规范 JJF 1306-2011 | Au/Ni： 1.48μm | Urel = 5.5 % |  |  |
|  |  |  | Ni/Cu： 5.3μm | Urel = 5.2 % |  |  |
|  |  |  | Au/Ni/Cu： Au 0.79μm Ni 2.38μm | Urel = 5.5 % |  |  |
|  |  |  | Zn/Fe： 1.56μm 4.1μm 13.2μm 33.1μm | Urel = 5.8% |  |  |
|  |  |  | Ag： 2.09μm， 8.5μm， 18.7μm | Urel = 5.6% |  |  |
|  |  |  | Au： 0.053μm， 3.28μm | Urel = 10% |  |  |
|  |  |  | Cu： 2.78μm， 9.6μm， 24.5μm | Urel = 6.0% |  |  |
|  |  |  | Ni：3.12μm, 10.7μm, 23.1μm | Urel = 5.9% |  |  |
| 38 | 坐标定位测量系统 | 坐标定位测量系统校准规范 JJF 1251-2010 | （0-40）m/(0-360)° | L=(0~1)m U=(0~4.3)μm;L=(1~5)m U=(4.3~8.1)μm;L=(5~10)m U=(8.1~15.8)μm;L=(10~15)m U=(15.8~23.7)μm;L=(15~20)mU=(23.7~31.5)μm;L=(20~30)m U=(31.5~55.8)μm;L=(30~40)m U=(55.8~74.4)μm;α=0°~360°U=1.4″ |  |  |
| 39 | 钢直尺 | 钢直尺检定规程 JJG1-1999 | （0~2000）mm | （0~500）mm U=0.09mm （>500 ~1000）mm U=0.10mm （>1000 ~2000）mm U=0.14mm |  |  |
| 40 | 内径 千分尺 | 内径千分尺检定规程 JJG22-2014 | （50~2000） mm | （50~500）mm U=5μm （>500~1000）mm U=8μm （>1000~1500）mm U=11μm（>1500~2000）mm U=15μm |  | 变更 |

以下空白